- 水利水电学院

（1）2026049-001-芝纶馆-106	拖线板串联，且未有效固定。

（2）2026049-002-芝纶馆-106	实验室废弃物收集不规范，警示标识、警戒线缺失，日常垃圾与实验室垃圾混放。

（3）2026049-003-芝纶馆-106	试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

（4）2026049-004-芝纶馆-109	实验室使用明火蚊香。

（5）2026049-005-芝纶馆-109	化学试剂未存放至试剂柜中，随意放置。

（6）2026049-006-芝纶馆-109	拖线板串联，且未有效固定。

（7）2026049-007-芝纶馆-109	烘箱无高温标识、警戒线。

（8）2026049-008-芝纶馆-109	消防栓遮挡。

（9）2026049-009-芝纶馆-109	灭火器箱放置位置不合适，若已弃用，及时处理。

（10）2026049-010-芝纶馆-115-1	试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

（11）2026049-011-芝纶馆-115-1	废液无防溢漏托盘。

（12）2026049-012-芝纶馆-115-2	试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

（13）2026049-013-芝纶馆-115-2	气瓶放置不规范，未有效固定，锁链只扣了一个。

（14）2026049-014-芝纶馆-115-7 烘箱用完后不能用作存放物品容器，及时取出，烘箱上方堆放杂物.

（15）2026049-015-芝纶馆-212 卫生杂乱。

（16）2026049-016-芝纶馆-212 烘箱无警戒线，上方不应存放杂物。

（17）2026049-017-芝纶馆-212 拖线板串联，且未有效固定。

（18）2026049-018-芝纶馆-212 化学试剂存放无挡板，有易燃物酒精，房间内无空调，高温设备产热，室内温度较高。

（19）2026049-019-芝纶馆-007 实验室内抽烟。

（20）2026049-020-芝纶馆-007 烘箱无警戒线，上方不应存放杂物，且工作中无人值守。

（21）2026049-021-芝纶馆-007 拖线板串联，且未有效固定。

（22）2026049-022-芝纶馆-007 试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签，若是学生饮水，实验室内禁止饮食。

（23）2026049-023-芝纶馆-007 配电箱遮挡，前侧物品过多，无法操作。

（24）2026049-024-芝纶馆-112 烘箱附近易燃物过多。

（25）2026049-025-芝纶馆-112 微波炉不用时插头拔下。

（26）2026049-026-芝纶馆-112 配电箱遮挡。

（27）2026049-027-芝纶馆-112 卫生杂乱，实验室杂物过多。

- 港口海岸与近海工程学院

（1）2026046-001-严恺馆-F201 振荡箱上摆放杂物。

- 土木与交通学院

（1）2026050-001-科学馆-118 培养箱等加热设备旁堆放杂物，底部是易燃木板。

（2）2026050-002-科学馆-110 插线板未有效固定，且设备未使用时未切断电源。

（3）2026050-003-科学馆-102 废液未按要求储存，无暂存区、警戒线等标识。卫生差。

（4）2026050-004-科学馆-102 冰柜内无储物清单，样品标签不明晰。

（5）2026050-005-科学馆-102 烧杯内存放不明液体，无标识。

（6）2026050-006-科学馆-102 试剂堆叠存放。

（7）2026050-007-科学馆-102 插线板使用旧国标。

（8）2026050-008-科学馆-102 配制试剂过期。

（9）2026050-009-科学馆-312 烘箱高温标识脱落，上方禁止堆放杂物，使用时无人值守。

（10）2026050-010-科学馆-312 杯内存放不明液体，无标签标识。

（11）2026050-011-科学馆-312 卫生杂乱，油类物质和易燃杂物混放。

（12）2026050-012-科学馆312 线路杂乱，卫生杂乱，高温设备标识脱落。

（13）2026050-013-科学馆-312 验室内饮食。

（14）2026050-014-科学馆312 插线板未有效固定，悬挂在半空。

（15）2026050-015科学馆-107 烘箱周围堆放杂物。

（16）2026050-016-科学馆-107 实验室内饮食。

（17）2026050-017-科学馆-107 灭火器未定期检验并记录。

（18）2026050-018-科学馆108 气瓶使用完毕压力表未归零，且放置在斜坡上，未有效固定。

（19）2026050-019-科学馆-108 实验室内饮食，卫生杂乱。

（20）2026050-020-科学馆-108 实验手套未按要求回收。

（21）2026050-021-科学馆-108 实验室内吸烟。

（22）2026050-022-科学馆-116 气瓶使用完毕压力表未归零，报警器未正常工作。

（23）2026050-023-科学馆-116 实验用水未撕去原包装，使用完毕的空桶堆积。

（24）2026050-024-科学馆-116 插线板使用旧国标，且未有效固定。

（25）2026050-025-科学馆-116 实验用水开口未固定，易倾洒。

（26）2026050-026-科学馆-116 卫生杂乱。

（27）2026050-027-科学馆-101 核实插线板内部黑色是什么，是否产生火花。

（28）2026050-028-科学馆-101 甲烷浓度报警器未正常工作。

（29）2026050-029-科学馆-101 甲烷气体过期。

（30）2026050-030-科学馆-101 室内通道遮挡。

（31）2026050-031-科学馆-101 气瓶柜备用钥匙应方便拿取，保管人应留存联系方式。

（32）2026050-032-科学馆-101 桌面杂乱。

（33）2026050-033-科学馆-213 插线板串联，且未有效固定。

（34）2026050-034-科学馆-213 烘箱周围存放杂物，高温标识脱落。

（35）2026050-035-科学馆-213 桌面杂乱，实验手套未按要求回收。

（36）2026050-036-科学馆-213 灭火器未按要求定期检验并记录。

（37）2026050-037-科学馆-303B 卫生杂乱。

（38）2026050-038-科学馆-303B	烘箱警戒线和高温标识脱落。

（39）2026050-039-科学馆-303B	药品未使用专用储存柜，且门前遮挡难以打开。

（40）2026050-040-建材楼-1楼	整个建材楼实验室无安全信息牌。气瓶无状态标识牌，使用完毕后压力表未归零。房间内无氧含量报警器。

（41）2026050-041-建材楼-1楼	烘箱周围堆放易燃杂物。无警戒线和警示标识。实验手套未按要求回收。

（42）2026050-042-建材楼-1楼	大量桶堆叠存放，且无标识。

（43）2026050-043-建材楼-201	烘箱周围无高温警示标识。

（44）2026050-044-建材楼-201	药品未储存在专用柜中。

（45）2026050-045-建材楼-201	卫生差，实验手套未按要求回收。

（46）2026050-046-建材楼-201	插线板使用旧国标，且未有效固定。大功率设备禁止使用插线板。

（47）2026050-047-建材楼-407	实验废弃物未设暂存区，无警戒线和警示标识。

（48）2026050-048-建材楼-407	烘箱无高温标识。

（49）2026050-049-建材楼-407	试剂随意放在桌上，未按要求存放，高处无挡板。试剂清单不全。

（50）2026050-050-结构大厅	灭火器未按要求定期检验并记录。

（51）2026050-051-结构大厅	特种设备桁车未定期检验并记录。

- 环境学院

（1）2026048-001-水利馆-B124-1 气瓶未固定。

（2）2026048-002-水利馆-B124-3 实验室物品需摆放有序，不放无关物品。

（3）2026048-003-水利馆-B124-5 试剂空瓶应妥善回收。

（4）2026048-004-水利馆-B124-5 试剂瓶上须有符合规定的化学品标签。

（5）2026048-005-水利馆-C101-2 装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台面需整洁，禁止堆放无关杂物、塑料包装袋、纸质文件；耗材需收纳进密封盒，不得随意散落。

（6）2026048-006-水利馆-C101-2 实验室环境应整洁卫生有序。

（7）2026048-007-水利馆-B225-3 实验手套未按要求危废回收处置。

（8）2026048-008-水利馆-B225-6 沾染物应妥善回收。6.1.3 公共区域不堆放物品。

（9）2026048-009-水利馆-B321-4 淋洗瓶无标签。

（10）2026048-010-水利馆-B321-4 灭火毯应取用方便，建议挂在显眼处，方便抽取。

（11）2026048-011-水利馆-B321-4 实验室环境应整洁卫生有序。

（12）2026048-012-水利馆-D405 灭火毯应取用方便，建议挂在显眼处，方便抽取。

（13）2026048-013-水利馆-D407 化学品标签腐蚀、脱落。

（14）2026048-014-水利馆-D407 实验台面需整洁，禁止堆放无关杂物，留有操作空间。

（15）2026048-015-水利馆-D402 管式炉等加热设备旁边不得放置气瓶。

（16）2026048-016-水利馆-D401 管式炉等加热设备旁边不得放置气瓶。

（17）2026048-017-水利馆-D406 实验室环境应整洁卫生有序。

（18）2026048-018-水利馆-D302 灭火器箱被遮挡，不便取用。

（19）2026048-019-水利馆-D302	接线板不能串接供电。

（20）2026048-020-水利馆-D302	管式炉等加热设备旁边不得放置气瓶。

（21）2026048-021-水利馆-D302	气瓶应合理固定，易燃气体请装专用报警器。

（22）2026048-022-水利馆-D302	沾染物应妥善回收。

（23）2026048-023-水利馆-D302	试剂应妥善存放。

（24）2026048-024-水利馆-D302	易燃试剂应妥善存放。

（25）2026048-025-水利馆-D302	报警器显示有误，请排查。

（26）2026048-026-水利馆-D304 实验室环境应整洁卫生有序。

（27）2026048-027-水利馆-D304	灭火毯应取用方便，建议挂在显眼处，方便抽取。

（28）2026048-028-水利馆-D302/D304	沾染物应妥善回收。

（29）2026048-029-水利馆-D204-2	无挡板不宜存放试剂瓶

（30）2026048-030-水利馆-D204-2	灭火毯应正常有效。

（31）2026048-031-水利馆-D202	固液应分开存放。

（32）2026048-032-水利馆-D202	淋洗瓶无标签。

（33）2026048-033-水利馆-D404	管式炉周边未张贴高温警示标志及警戒线，且上方不能存放易燃物。

（34）2026048-034-水利馆-D403	危废标签有误，请更换最新标志。

（35）2026048-035-水利馆-E107	焦耳加热器周边未张贴高温警示标志。

（36）2026048-036-水利馆-E108	实验台架无挡板不得存放化学试剂。

（37）2026048-037-水利馆-B116	易燃试剂应妥善存放。

（38）2026048-038-水利馆-B116 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热。

- 海洋学院

（1）2026047-001-海洋科学实验中心-110 冰箱内存放的物品须标识明确；冰箱清单未更新。

（2）2026047-002-海洋科学实验中心-110 经常对应急喷淋与洗眼装置进行维护，无锈水、脏水，有检查记录；洗眼器没有点检卡（点检不完整）、洗眼器周围杂乱、摆放不规范。

（3）2026047-003-海洋科学实验中心-110 做实验未穿防护服。

（4）2026047-004-海洋科学实验中心-110 设备旁不能放置易燃易爆。化学品、气瓶、冰箱、杂物等；烘箱上摆放易碎品、纸箱等杂物。

（5）2026047-005-海洋科学实验中心-110 小房间堆放易燃物品。

（6）2026047-006-海洋科学实验中心-110 灭菌锅证件不全。

（7）2026047-007-海洋科学实验中心-110 做实验穿拖鞋短裤。

（8）2026047-008-海洋科学实验中心-110 烧杯里存放实验垃圾、桌面摆放杂乱。

（9）2026047-009-海洋科学实验中心-110 药品过期、标签不规范。

（10）2026047-010-海洋科学实验中心-110 物品摆放不规范、易倾倒。

（11）2026047-011-海洋科学实验中心-110 药品柜清单需要更新。

（12）2026047-012-海洋科学实验中心-112	电气设备的使用应符合用电安全规范；插线板未固定。

（13）2026047-013-海洋科学实验中心-112	急救药品过期。

（14）2026047-014-海洋科学实验中心-112	经常对应急喷淋与洗眼装置进行维护，无锈水、脏水，有检查记录；洗眼器没有点检卡。

（15）2026047-015-海洋科学实验中心-112	实验室内须规范收集化学废弃物；危废标签不规范。

（16）2026047-016-海洋科学实验中心-112	冰箱内存放的物品须标识明确；冰箱物品清单未更新。

（17）2026047-017-海洋科学实验中心-112	试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

（18）2026047-018-海洋科学实验中心-213	经常对应急喷淋与洗眼装置进行维护，无锈水、脏水，有检查记录；洗眼器无点检卡冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热。