- 地球科学与工程学院

（1）2026051-001-笃518：接线板置地。

（2）2026051-002-笃508：烘箱上放杂物。

（3）2026051-003-笃111：接线板置地。

（4）2026051-004-笃203：接线板置地。

2. 力学与工程科学学院

（1）2026052-001-乐701：氧含量报警器应合理安装，建议安装于气瓶附近离地1.5-2.0m高度。

（2）2026052-002-乐204：灭火器未定期点检。

（3）2026052-003-乐1楼制样室：危险化学品未按规范存放。

（4）2026052-004-励213：有机溶剂储存区应远离热源和火源，配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能，建议使用防爆柜储存易燃试剂并远离氧气瓶；同一防火单元内，易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L或50Kg，建议控制总量。

（5）2026052-005-励213：规范固定气路，避免设备/人员意外拉扯管线，注明气体类型与流向。

（6）2026052-006-励202A：规范固定气路，避免设备/人员意外拉扯管线，注明气体类型与流向，建议氧气瓶及管路与高温设备保持一定安全距离。

3. 土木与交通学院

（1）2026053-001-乐512：消防通道被杂物堵塞。

（2）2026053-002-乐410：烘箱上放易燃化学品无水乙醇和二氯甲烷，二氯甲烷与灼热物体接触可产生剧毒光气，酒精遇高温易引起燃烧爆炸。

（3）2026053-003-乐410：消防通道被杂物堵塞。

（4）2026053-004-乐410：试剂无清单，正辛醇和石墨粉混放，正辛醇是易燃液体。

（5）2026053-005-乐410：危废区无标识，试剂空瓶未存放在危废区。

（6）2026053-006-乐407：消防通道被杂物堵塞。

4. 电气与动力工程学院

（1）2026054-001-雅101：安全信息牌信息不全，未包含窒息性气体/易燃、有毒试剂/高温设备等风险源。

（2）2026054-002-雅101：插线板置地，使用旧国标插线板。

（3）2026054-003-雅101：危险化学品应当储存在专用储存柜内，建议配备防爆柜。

（4）2026054-004-雅101：灭火器未定期点检。

5. 农业科学与工程学院

（1）2026055-001-207 ：冰箱内存放的物品须标识明确，试剂可靠密封，不得叠放倒放。

（2）2026055-002-216：配电箱前不应有物品遮挡并便于操作。

（3） 2026055-003-216：冰箱内存放的物品须标识明确，化学品和试剂样品有序分类存放，标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理。

（4）2026055-004-218：加热设备顶部应留有足够散热空间，不得放置杂物。