1. **水文院**
2. 2025040-001-101: 化学品无标签。
3. 2025040-002-101: 实验室内禁止饮食。
4. 2025040-003-210：呼吸面罩不用时应密封存放。
5. 2025040-004-208：化学品无标签。
6. 2025040-005-201：无挡板台面存放酒精灯和乙醇试剂。
7. **水电院**
8. 2025043-001- A01: 使用旧国标接线板，接线板置地。
9. 2025043-002-109: 烘箱周边杂物堆积，缺警戒线。
10. 2025043-003-109：室内饮食，垃圾未清。
11. 2025043-004-109：试剂或样品无标签。饮料瓶未去除原包装。
12. 2025043-005-109：使用旧国标接线板，接线板置地。
13. 2025043-006-109：物品杂乱，通道不畅。
14. 2025043-007-104：垃圾未清。
15. 2025043-008-115-2：垃圾未清。
16. 2025043-009-115-2：气瓶架放置不当，阀门关闭不规范，指针不归零。

（10）2025043-010-115-5：烘箱缺操作规程。

（11）2025043-011-208：后门不能顺利打开，通道不畅。

1. 2025043-012-208：室内饮食。
2. 2025043-013-208：物品杂乱，室内放无关物品。试剂或样品无标签。饮料瓶未去除原包装。
3. 2025043-016-212：台面杂乱，垃圾未清。使用旧国标接线板，接线板未有效固定。
4. 2025043-017-225：物品杂乱。
5. 2025043-018-225：烘箱缺操作规程。
6. 2025043-019-港建楼E207：烘箱缺操作规程，缺警戒线。
7. 2025043-020-港建楼E301：垃圾未清。
8. 2025043-021-建材楼101：灭火器未定期检查记录。
9. 2025043-022-建材楼101：可燃液体存放不当。
10. **土木院**
11. 2025042-001-旧花房104: 使用旧国标接线板，接线板置地。
12. 2025042-002-旧花房104: 烘箱周边杂物堆积，缺警戒线。
13. 2025042-003-旧花房107：烘箱周边杂物堆积，缺警戒线。
14. 2025042-004-102：饮料瓶未去除原包装。
15. 2025042-005-104：室内饮食、垃圾未清。
16. 2025042-006-109：试剂或样品无标签。
17. 2025042-007-213：垃圾未清。
18. 2025042-008-213：使用旧国标接线板，接线板置地。
19. 2025042-009-312：垃圾未清。

（10）2025042-010-312：使用旧国标接线板，接线板置地。

（11）2025042-011-0103：阀门关闭不规范，指针不归零。

（12）2025042-012-0103：使用旧国标接线板，接线板置地。

（13）2025042-013-0103：饮料瓶未去除原包装。

（14）2025042-014-结构工程实验室107：使用旧国标接线板，接线板置地。

1. **港航院**
2. 2025044-001-港建楼E110: 试剂或样品无标签或标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
3. 2025044-002-港建楼E111: 危废区缺规范标识。
4. 2025044-003-港建楼E111：试剂柜通风孔未打开。
5. 2025044-004-港建楼E111：试剂或样品无标签。
6. 2025044-005- F101：较轻杂物置于通风橱。
7. 2025044-006- F101：烘箱周边杂乱，警戒线范围与烘干箱大小不符。
8. 2025044-007- F201：管制化学品台账缺签名。
9. 2025044-008- F100：通风橱不得作为试剂存放场所，不可将胶带等较轻杂物置于通风橱，不可随意改造通风橱。。
10. **环境院**
11. 2025039-001- B124-2: 化学品无标签。
12. 2025039-002- B124-5: 生活垃圾应及时清理。
13. 2025039-003- B225-6：沾染类废弃物及时分类存放。
14. 2025039-004- B341-1：实验室不使用旧国标、老化的插线板。
15. 2025039-005- D406：化学品无标签。
16. 2025039-006- D403：沾染类废弃物及时分类收集装箱。
17. 2025039-007- D403：化学品存放及气体管理不规范，桌底角落半封闭空间地面上集中存放乙醇和易燃气体。
18. 2025039-008- D403：化学品存放不规范。
19. 2025039-009- D401：化学品无标签。

（10）2025039-010- D402：化学品无标签。

（11）2025039-011- D402：配电箱门未关。

（12）2025039-012- E106：试剂标签不规范。

1. **海洋院**
2. 2025041-001-110: 易制爆危化品使用登记表缺签名。
3. 2025041-002- 110: 试剂无标签。
4. 2025041-003-110：互为禁忌的试剂不能混放。
5. 2025041-004-112：实验室内禁止饮食。
6. 2025041-005-112：接线板不能置地。
7. 2025041-006-112：试剂无标签。
8. 2025041-007-112：危化品使用登记表缺签名。
9. 2025041-008-215：互为禁忌的试剂不能混放。
10. 2025041-009-213：试剂空瓶未放在危废区。

（10）2025041-010-213：气瓶无使用状态标签。

（11）2025041-011-212：试剂无标签。

（12）2025041-012-212：危化品台账无详细信息。

1. **国重室**
2. 2025045-001-103: 气瓶未锁紧固定。
3. 2025045-002-208: 灭火器箱被遮挡，不便取用。
4. 2025045-003-203：使用旧国标接线板，接线板未有效固定。
5. 2025045-004-203：灭火器箱被遮挡，不便取用。