1. **地学院**
2. 2025049-001-111: 没有安全警示标识和安全警示线(黄色)。
3. 2025049-002-111: 存放试剂或样品等的容器上没有标签。
4. 2025049-003-229: 化学废弃物暂存区没有有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施。
5. 2025049-004-229: 试剂过期没有定期清理、实验台面杂乱、插线板未固定。
6. 2025049-005-202: 化学废弃物暂存区没有有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施。
7. 2025049-006-231: 装有配制试剂、合成品、样品等的容器上没有标签；杂物堆积、纸箱易燃品未及时清理；实验台面容器内液体不明无标签。
8. 2025049-007-508: 一次性手套随意丢弃。
9. 2025049-008-508: 生活垃圾未与沾染物分开。
10. 2025049-009-508: 饮料瓶存放试剂或样品时未撕去原包装。
11. 2025049-010-618: 灭火器点检记录不全。
12. 2025049-011-618: 化学废弃物暂存区没有有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施；插线板未使用新国标。
13. 2025049-012-619: 灭火器点检记录不全。.
14. 2025049-013-619: 配电柜没有警示标识。
15. 2025049-014-619: 插线板未有效固定。
16. 2025049-015-619: 冰箱上没有储物分区标识。
17. 2025049-016-619: 排除液体收集瓶无托盘。
18. 2025049-017-101: 实验台面杂乱、插线板未固定。
19. 2025049-018-109: 插线板未固定。
20. 2025049-019-617: 废液桶无托盘。
21. 2025049-020-224: 插线板拖地、插线板未固定、非新国标。

**2.环境院**

（1） 2025050-001-A507：洗眼装置点检记录不全。

**3.农工院**

1. 2025051-001-107：高温设备没有安全警示标识和安全警示线(黄色)。
2. 2025051-002-107：灭火器、洗眼装置点检记录不全。
3. 2025051-003-107：插线板未有效固定。
4. 2025051-004-107：化学品应没有有序分类存放。
5. 2025051-005-107：冰箱清单与物品不符。
6. 2025051-006-207：高温设备没有安全警示标识和安全警示线(黄色)、易燃纸箱等杂物就大量堆积未及时清理。
7. 2025051-007-207：洗眼装置点检记录不全。
8. 2025051-008-207：饮料瓶存放试剂或样品时未撕去原包装。
9. 2025051-009-209：高温设备没有安全警示标识和安全警示线(黄色)。
10. 2025051-010-209：饮料瓶存放试剂或样品时未撕去原包装。
11. 2025051-011-209：洗眼装置点检记录不全。
12. 2025051-012-209：装有配制试剂、合成品、样品等的容器上没有标签。
13. 2025051-013-211：灭火器、洗眼装置点检记录不全。
14. 2025051-014-211：冰箱上没有储物分区标识。
15. 2025051-015-211：饮料瓶存放试剂或样品时未撕去原包装。
16. 2025051-016-211：高温设备没有安全警示标识和安全警示线(黄色)。
17. 2025051-017-213：灭火器、洗眼装置点检记录不全、废液桶无托盘。
18. 2025051-018-213：冰箱上没有储物分区标识。
19. 2025051-019-208：药品柜没有药品清单。
20. 2025051-020-208：灭火器、洗眼装置点检记录不全。
21. 2025051-021-202：灭火器、洗眼装置点检记录不全。
22. 2025051-022-202：洗眼装置故障，没有点检记录。
23. 2025051-023-202：饮料瓶存放试剂或样品时未撕去原包装。
24. 2025051-024-314：存在多条气体管路，没有清晰的标识。
25. 2025051-025-314：饮料瓶存放试剂或样品时未撕去原包装。
26. 2025051-026-114：灭火器无点检卡。
27. 2025051-027-120：盛装液体瓶无标签、废液桶无托盘。.
28. 2025051-028-212：废液桶无托盘。
29. 2025051-029-214：杂物堆放、纸箱泡沫箱未及时清理、高温设备无警戒线；高温灭菌锅无警示标识存放位置不安全。
30. 2025051-030-216：洗眼器点检卡未定期检查。
31. 2025051-031-206：高温设备无警示标识无警戒线、危废区堆放满溢未及时处理、与普通垃圾等存放杂乱。
32. 2025051-032-201：灭火器遮挡、危化品柜清单脱落、冰箱无标签。
33. 2025051-033-312：氧气瓶未做好防倾倒固定、桌上不明液体无标签。
34. 2025051-034-105：高温设备无警戒线。

**4.材料院**

1. 2025052-001-107：危废暂存区无显著标识无警戒线。废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签，且瓶口朝上放入专用固废箱中。危废暂存区不得设于配电箱前。
2. 2025052-002-107：实验室卫生应整洁有序。
3. 2025052-003-107：个体防护用品存放地不当，无显著标识。
4. 2025052-004-107：试剂叠放。
5. 2025052-005-704：危废暂存区无标识。废液桶无防漏托盘。
6. 2025052-006-704：个体防护用品存放地不当，无显著标识。
7. 2025052-007-704：学生实验不穿防护服，穿短裤。
8. 2025052-008-704：试剂标签不规范。
9. 2025052-009-704：接线板未有效固定，直接放于地面。
10. 2025052-010-704：洗眼装置无点检记录。
11. 2025052-011-704：低温设备无警示标识及警戒线，无防护手套。
12. 2025052-012-706：低温、高温设备无警示标识及警戒线，无防护手套。
13. 2025052-013-706：试剂标签不规范。
14. 2025052-014-706：危废暂存区与高温设备放置一起。
15. 2025052-015-705B：实验室卫生应整洁有序，试剂容器标签应信息明确，包括名称、使用人、日期等。
16. 2025052-016-705B：危险废物标签应张贴最新版本，严禁实验垃圾与生活垃圾混装。
17. 2025052-017-705A：样品或材料包装物标签应信息明确，包括名称、使用人、日期等。
18. 2025052-018-703：实验室卫生应整洁有序。
19. 2025052-019-703：易燃易爆试剂存放总量不应超过50L，且应存放于防爆柜中。
20. 2025052-020-706B：实验室卫生应整洁有序，不宜存放过多纸箱等可燃物。
21. 2025052-021-706B：危险废物标签应张贴最新版本。
22. 2025052-022-706B：不使用破损玻璃容器。
23. 2025052-023-706B：化学品应规范存放，固液不得混放，磷酸等腐蚀品应配备必要的二次泄露防护。
24. 2025052-024-706B：试剂标签应信息明确完整，包括名称、使用人、日期等。
25. 2025052-025-706B：使用饮料瓶存放试剂，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。
26. 2025052-026-706B：个人防护品应合理存放，存放地点有明显标识。
27. 2025052-027-511A：化学品应规范存放，不应随意放置。
28. 2025052-028-511A：试剂标签应显著、完整、清晰，标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上。
29. 2025052-029-511A：危险废物暂存处应张贴警示标识，危废收集容器上应粘贴危险废物信息标签，周边应有警戒线。
30. 2025052-030-511A：化学品应规范存放，试剂容器应有完整标签。
31. 2025052-031-511A：应使用新国标插线板，且应有效固定。
32. 2025052-032-C100：化学品应有专用存放空间并科学有序存放。
33. 2025052-033-C100：实验室卫生应整洁有序。
34. 2025052-034-C100：插线板串联，且未有效固定，大功率仪器应使用专用插座。
35. 2025052-035-106：应配备专用分压阀，氮气瓶不应使用氧气阀
36. 2025052-036-106：实验沾染物须规范收集。

**5.土木院**

1. 2025053-001-401：无高温警示标志、警示线及安全操作规程，无高温防护手套，高温设备不用时未断电。
2. 2025053-002-401：防护用品无标识，物品未整理整齐，药箱无法正常闭合。
3. 2025053-003-401：灭火器无点检记录，且压力指针位置不正常。
4. 2025053-004-401：试剂标签不规范。
5. 2025053-005-401：废弃的化学试剂应瓶口朝上放入专用固废箱中。.
6. 2025053-006-401：危废收集暂存区无警示标识。
7. 2025053-007-401：试剂标签模糊。
8. 2025053-008-407：实验室环境应整洁卫生有序。
9. 2025053-009-407：接线板未有效固定。
10. 2025053-010-407：试剂标签不规范。
11. 2025053-011-407：个体防护用品未合理存放，部分药品较脏。
12. 2025053-012-512：危废收集暂存区无警示标识。
13. 2025053-013-512：试剂标签不规范。
14. 2025053-014-512：高温设备无安全标识、安全警戒线。
15. 2025053-015-512：不在实验室睡觉。
16. 2025053-016-512：通风柜内放置的物品应距离调节门内侧 15cm以上，以免掉落。不得将通风柜作为化学试剂存放场所。
17. 2025053-017-512：应急喷淋和洗眼装置的区域无显著标志，无点检记录，盖子损坏。
18. 2025053-018-512：配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置化学试剂、废液桶等。
19. 2025053-019-402：实验室环境应整洁有序，且不宜存放过多纸箱等可燃物。
20. 2025053-020-402：冰箱内存放物品清单需及时更新。
21. 2025053-021-402：加热设备应有警戒线、警示标识、安全操作规程及必要的防护措施。
22. 2025053-022-402：化学品应有序存放，固液不得混放，且易燃品应单独存放于可燃品安全柜中。
23. 2025053-023-402：加热设备不使用时应及时断电，且试剂不能敞口放置。
24. 2025053-024-402：标签应显著、完整、清晰，脱落、模糊应及时补上。如用试剂瓶存放试剂，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。
25. 2025053-025-402：危险废物应规范存放，应有警戒线、警示标志，严禁实验垃圾与生活垃圾混装。
26. 2025053-026-402：加热设备周围不能存放危险废液，加热设备应有安全操作规程及必要的防护措施。
27. 2025053-027-402：实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。.
28. 2025053-028-410：实验室环境应整洁有序。
29. 2025053-029-410：如用试剂瓶存放试剂，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。
30. 2025053-030-410：易制爆试剂应规范管理。
31. 2025053-031-410：样品或材料包装物标签应信息明确，包括名称、使用人、日期等。
32. 2025053-032-410：实验室环境应整洁有序。
33. 2025053-033-410：加热设备周围不能存放危险废液，易燃易爆化学品等。
34. 2025053-034-410：加热设备应有高温警示标识、安全操作规程及必要的防护措施，周边留有足够的散热空间。
35. 2025053-035-406：进入实验室的人员须穿着质地合适的实验服。
36. 2025053-036-406：应使用新国标插座，插座不允许串联，且应有效固定。
37. 2025053-037-406：加热设备应有警戒线、高温警示标识、安全操作规程及必要的防护措施。
38. 2025053-038-406：实验台架无挡板不得存放化学试剂。
39. 2025053-039-406：危险废物应规范存放，应有警戒线、警示标志，险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签。
40. 2025053-040-406：个人防护品应配备齐全，且不能上锁。
41. 2025053-042-406：电吹风用毕，须及时拔除电源插头。
42. 2025053-042-406：试剂空瓶等危险废物应规范收集。
43. 2025053-043-403：灭火器点检记录缺失。
44. 2025053-044-403：加热设备无必要的防护措施，无安全操作规程、警示线。加热设备上放试剂。
45. 2025053-045-403：危废暂存区标识错误。
46. 2025053-046-403：试剂标签不规范。
47. 2025053-047-403：不可将较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。通风柜内放置的物品应距离调节门内侧 15cm以上，以免掉落。不得将通风柜作为化学试剂存放场所。
48. 2025053-048-403：长期不用的设备切断电源。

**6.泥中心**

1. 2025054-001-B104：灭火器无点检记录。
2. 2025054-002-B104：个体防护用品放置位置不当，无明显标识。
3. 2025054-003-B104：加热设备周边未张贴警示线，无防护手套，无操作规程。
4. 2025054-004-B104：接线板未有效固定。.
5. 2025054-005-B104：试剂标签不合规。
6. 2025054-006-B104：淋洗瓶无标签。
7. 2025054-007-B104：应急喷淋与洗眼装置缺少点检记录。
8. 2025054-008-B104：暂存区无警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施，室内危废暂存区较为分散。.
9. 2025054-009-B108：危废暂存区应有警示标识，危废收集容器上应粘贴危险废物信息标签。
10. 2025054-010- B108：装有样品的容器上应标签信息明确，包括名称、编号、使用人、日期等。
11. 2025054-011- B108：简单压力容器也应建立设备安全管理档案。
12. 2025054-012- B108：加热设备周边不能存放易燃物品，且应有醒目的警示标识。
13. 2025054-013- B108：危废暂存区应有正确的警示标识，危废收集容器上应粘贴危险废物信息标签，且应集中存放。
14. 2025054-014- B108：装有试剂的试剂瓶不得开口放置。
15. 2025054-015- B108：实验室环境应整洁有序。
16. 2025054-016- B108：化学品应科学有序存放，标签应显著、完整、清晰，脱落、模糊应及时补上。如用试剂瓶存放试剂，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。
17. 2025054-017- B108：需经常对洗眼装置进行维护，无锈水、脏水，有检查记录。
18. 2025054-018- B109：高温设备应张贴高温警示标识，并有必要的防护措施，张贴安全操作规程。
19. 2025054-019- B109：个人防护品缺失。
20. 2025054-020- B109：危废暂存区应有正确的警示标识，危废收集容器上应粘贴危险废物信息标签，且应集中存放。
21. 2025054-021- B109：装有试剂的试剂瓶不得开口放置。
22. 2025054-022- B109：加热设备旁边不应存放易燃物品。
23. 2025054-023- B109：实验室环境应整洁有序，不应存放过多的纸箱等可燃物。
24. 2025054-024- B109：标签应显著、完整、清晰，脱落、模糊应及时补上。如用试剂瓶存放试剂，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。

**7.电气院**

1. 2025055-001-101：安全信息牌信息缺失，房间号错误。
2. 2025055-002-101：灭火器无点检记录。.
3. 2025055-003-101：个体防护用品拿取不便，无明显标识，无检查记录；药箱上锁。
4. 2025055-004-101：加热设备无必要的防护措施，无安全操作规程、警示标志。高温设备边易燃物较多。
5. 2025055-005-101：仪器操作规程未上墙。

**8.双创学院**

1. 2025056-001-411：安全信息牌信息缺失。.
2. 2025056-002-411：电源插座未有效固定。
3. 2025056-003-411：危废暂存区缺少警示标识，防漏托盘。