1. **力学院**
2. 2025067-001-701: 气瓶存放应远离热源、有效固定、有使用状态标志，窒息性气体应安装氧含量监测报警装置。
3. 2025067-002-701: 灭火器点检记录缺失。
4. 2025067-003-701：实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。
5. 2025067-004-701：电源插座需有效固定，应使用新国标接线板，接线板不得置于地面，不用时应断开电源。
6. 2025067-005-701：化学品应有序分类存放于相应药品柜中。
7. 2025067-006-701：须规范收集实验沾染物，禁止与生活垃圾混放，且应有明确的废弃物标签和警示标识。
8. 2025067-007-701：易制爆危化品来源不清，未按要求存放且超量，台账不全。
9. **农工院**
10. 2025068-001- 207: 灭火器点检记录缺失。
11. 2025068-002-207: 洗眼装置不用时应盖好保护盖。
12. 2025068-003-107：无使用饮料瓶存放试剂、样品，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。
13. 2025068-004-107：化学品应有序分类存放于相应药品柜中，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，易燃试剂应单独存放于可燃品安全柜中。
14. 2025068-005-107：管制类化学品应存储规范，应双人双锁保管，且台账明确。
15. 2025068-006-107：电源插座须有效固定，接线板不宜直接置于地面。
16. 2025068-007-208：不在实验室存放食物，饮食。
17. 2025068-008-208：化学品应有序分类存放于相应药品柜中，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，易燃试剂应单独存放于可燃品安全柜中；装有配制试剂、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。
18. 2025068-009-208：易燃试剂应单独存放于可燃品安全柜中。

（10）2025068-010-208：装有配制试剂、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。

（11）2025068-011-208：实验室沾染物须规范收集。

1. **地学院**
2. 2025069-001-101：接线板未有效固定；实验室卫生应整洁有序，药品洒落在桌面。
3. 2025069-002-101：实验室内禁止饮食，如若是试剂容器，去掉原有包装贴上标签。
4. 2025069-003-101：实验室内不存放无关物品。
5. 2025069-004-101：沾染物收集不规范，生活垃圾和沾染物应分开。
6. 2025069-005-101：电热蚊香液不用应拔掉。
7. 2025069-006-109：实验室卫生应整洁有序；易燃物过多。
8. 2025069-007-109：接线板未有效固定。
9. 2025069-008-109：沾染物收集不规范，应收集至危废暂存处。
10. 2025069-009-202：沾染物收集不规范，应收集至危废暂存处。
11. 2025069-010-202：天平用完及时关闭舱门，保持天平内整洁。
12. 2025069-011-202：实验室卫生应整洁有序；易燃物过多；过期样品及时处理。
13. 2025069-012-202：高温设备无警戒线，无防护手套。
14. 2025069-013-202：接线板未有效固定。
15. 2025069-014-213：冰箱不超期使用（一般为10年），目前使用时间16年，如超期需审批。
16. 2025069-015-215：试剂标签不规范。
17. 2025069-016-215：实验室卫生应整洁有序，快递纸箱及时处理。
18. 2025069-017-215：天平用完及时关闭舱门，保持天平内整洁，天平内洒落药品。
19. 2025069-018-215：沾染物收集不规范，生活垃圾与实验垃圾混放；危废暂存区无显著标识无警戒线。
20. 2025069-019-224：个体防护用品存放地不当，无显著标识。
21. 2025069-020-224：灭火器遮挡。
22. 2025069-021-224：实验室卫生应整洁有序，快递纸箱以及样品及时处理。
23. 2025069-022-224：不可将较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。
24. 2025069-023-224：接线板未有效固定。
25. 2025069-024-224：实验人员需穿着实验服。
26. 2025069-025-229：个体防护用品存放地不当，无显著标识；灭火器遮挡。
27. 2025069-026-229：实验室卫生应整洁有序，快递纸箱以及样品及时处理。
28. 2025069-027-229：不可将较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。
29. 2025069-028-229：试剂标签不规范。
30. 2025069-029-229：防毒面具开口放置，不用时需密封放置；沾染物收集不规范，手套随意弃置。
31. 2025069-030-229：水浴锅长期不用水应倒掉。
32. 2025069-031-229：沾染物收集不规范，针头应集中收集。
33. 2025069-032-231：接线板未有效固定。
34. 2025069-033-231：试剂标签不规范。
35. 2025069-034-231：气瓶应合理固定，并有正确状态标识。
36. 2025069-035-231：有机废液不应敞口放置，无防遗漏措施。
37. 2025069-036-231：实验室卫生应整洁有序，不在实验室内睡觉。
38. 2025069-037-231：沾染物收集不规范，手套随意弃置
39. 2025069-038-111：实验室卫生应整洁有序，废弃材料应及时清理。
40. 2025069-039-111：试剂标签不规范；实验室卫生应整洁有序。
41. 2025069-040-111：实验室卫生应整洁有序，实验材料用具及时整理。
42. 2025069-041-111：接线板未有效固定。
43. 2025069-042-111：实验室卫生应整洁有序，实验材料用具及时整理。
44. 2025069-043-616：气瓶附件应齐全，无气瓶帽。
45. 2025069-044-616：配电箱须有安全警示标识。
46. 2025069-045-616：接线板未有效固定。
47. 2025069-046-617：废液桶未妥善存放。
48. 2025069-047-617：沾染物收集不规范，应收集至危废暂存处。
49. 2025069-048-617：容器不明液体无标签。
50. 2025069-049-617：灭火器点检卡未及时填写。
51. 2025069-050-617：插线板拖地，未有效固定。
52. 2025069-051-617：危险设备须有安全警示标识和安全警示线。
53. 2025069-052-617：高温设备周围有易燃物品、电源接通、周围无散热空间。
54. 2025069-053-618：危化品记录本缺保管员签字。
55. 2025069-054-618：接线板未有效固定。
56. 2025069-055-618：危废桶不应放置在在危险化学品周围。
57. 2025069-056-618：危化品柜无清单。
58. 2025069-057-618：易制毒易制爆危化品混放。
59. 2025069-058-618：氧化类和还原类危化品混放。
60. 2025069-059-619：灭火器点检卡未及时填写。
61. 2025069-060-619：冰箱内存放的物品须标识明确，缺少物品清单。
62. 2025069-061-619：接线板未有效固定。
63. 2025069-062-619：废液桶放置不规范，须有托盘。
64. 2025069-063-619：操作流程须上墙。
65. 2025069-064-508：实验室卫生应整洁有序。
66. 2025069-065-508：沾染物收集不规范，手套随意弃置。
67. 2025069-066-508：高温设备顶部杂物。
68. 2025069-067-508：高温设备无警戒标识、顶部有杂物。
69. 2025069-068-508：容器不明液体无标签、敞口。
70. **泥中心**
71. 2025070-001-B109：接线板未有效固定；沾染物收集不规范，口罩随意丢弃。
72. 2025070-002-B109：不可将较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排口，不可将通风柜作为储物使用。
73. 2025070-003-B109：有机废液不应敞口放置，无防遗漏措施。
74. 2025070-004-B104：实验室卫生应整洁有序，样品和纸箱及时处理。
75. 2025070-005-B104：加热设备周边无防护手套。
76. 2025070-006-B104：实验人员需穿着实验服。
77. 2025070-007-B104：过期样品及时处理。
78. 2025070-008-B104：管制类化学品双人收发、双人保管。
79. 2025070-009-B108：灭火器点检卡未及时填写。
80. 2025070-010-B108：容器不明液体无标签。
81. 2025070-011-B108：低温设备无警戒标识。
82. 2025070-012-B108：废液桶放置不规范、无托盘。
83. 2025070-013-B108：插线板未有效固定、周围有可导电物。
84. 2025070-014-B108：容器不明液体无标签。
85. 2025070-015-B108：实验室应整洁有序，通风橱太杂乱。
86. **土木院**
87. 2025071-001-502：安全信息牌有误且信息缺失。
88. 2025071-002-502：实验室环境应整洁卫生有序。
89. 2025071-003-502：加热设备周边不能放置冰箱，且周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标志。
90. 2025071-004-502：易制爆危化品应双人双锁管理，且台账明确。
91. 2025071-005-502：大功率仪器应使用专用插座，不宜使用接线板；加热设备周边不能放置易制爆药品、接线板等。
92. 2025071-006-502：实验室环境应整洁卫生有序；实验沾染物应规范分类收集。
93. 2025071-007-502：窒息性气体应安装氧含量监测报警装置。
94. 2025071-008-502：化学品应有序分类存放于相应药品柜中。
95. 2025071-009-502：无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。
96. 2025071-010-502：插线板应有效固定，不能置于地面，且不使用时应断开电源。
97. 2025071-011-502：实验室内禁止饮食。
98. 2025071-012-502：装有配制试剂、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。
99. 2025071-013-502：须规范收集实验沾染物，禁止与生活垃圾混放，且应有明确的废弃物标签和警示标识。
100. 2025071-014-502：易燃试剂应单独存放于可燃品安全柜中，且不得超量存放。
101. 2025071-015-502：化学品应有序分类存放，固液不得混放。
102. 2025071-016-502：易制爆危化品不得与有机试剂混放。
103. 2025071-017-402：化学品应有序分类存放。
104. 2025071-018-402：试剂标签不规范，不宜使用药品瓶存放试剂、样品，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上规范的试剂标签。
105. 2025071-019-402：易制爆危化品应双人双锁且台账明确。
106. 2025071-020-402：化学品应有序分类存放，固液不得混放。
107. 2025071-021-402：装有配制试剂、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。
108. 2025071-022-402：废液回收容器上应张贴明确信息标签和警示标识。
109. 2025071-023-402：实验沾染物应规范分类收集，不得与生活垃圾混放。
110. 2025071-024-402：危化品台账应清晰完整。
111. 2025071-025-512：危废暂存区标识错误
112. 2025071-026-512：化学品应有专用存放空间并科学有序存放,
113. 2025071-027-512：化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则按不明废弃化学品处置。
114. 2025071-028-512：易燃试剂应单独存放于可燃品安全柜中。
115. 2025071-029-512：实验室内危险化学品应建有动态台账；管制类化学品应存储规范，且台账明确。
116. 2025071-030-512：管制类化学品存量合规、应双人双锁保管。
117. 2025071-031-401：加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置杂物等，且周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标志。
118. 2025071-032-401：不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个接线板串接供电，电源插座须有效固定。且大功率仪器应使用专用插座；加热设备应应远离配电箱、插座、接线板等。
119. 2025071-033-401：危险废物应按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存，且实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。
120. 2025071-034-401：实验室沾染物须规范收集。
121. 2025071-035-401：管制类化学品应存储规范，应双人双锁保管，且台账明确。
122. 2025071-036-401：装有配制试剂的容器上应标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。
123. 2025071-037-401：化学品应有序分类存放于相应药品柜中，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放。
124. 2025071-038-401：易燃试剂应单独存放于可燃品安全柜中，且不得超量存放。