1. **水文院**
2. 2025072-001-101：实验室环境应卫生整洁有序。
3. 2025072-002-201：实验台架无挡板不得存放化学试剂。
4. 2025072-003-201：化学废弃物未盖上密封盖。
5. 2025072-004-201：配电箱门未关。
6. 2025072-005-208：烘箱内存放易燃杂物。
7. 2025072-005-210：危废与生活垃圾混放，未及时清理。
8. 2025072-005-210：防护用品失效，及时更新、规范保存。
9. **水电院**
10. 2025073-001-109：室内饮食。
11. 2025073-002-109：垃圾未清。
12. 2025073-003-109：烘箱后方杂物堆积，未见显著张贴的使用规程。
13. 2025073-004-109：水阀损坏，无法拧紧。
14. 2025073-005-109：使用旧国标接线板，接线板置地。
15. 2025073-006-115-1：使用旧国标接线板，接线板置地。
16. 2025073-007-115-5：未见显著张贴的操作规程。
17. 2025073-008-115-2：急救药箱被杂物遮挡，不便取用。
18. 2025073-009-115-2：气瓶未固定。
19. 2025073-010-106：室内饮食。
20. 2025073-011-210：未见烘箱有显著的警示标识、警戒线、操作规程。
21. 2025073-012-210：接线板老旧，接线板置地。
22. 2025073-013-208：室内饮食，物品杂乱。
23. 2025073-014-208：烘箱、冰箱间距离过近，影响散热。烘箱上放杂物。未见烘箱有显著的警示标识、警戒线、操作规程。
24. 2025073-015-208：垃圾未清。
25. 2025073-016-208：接线板置地。
26. 2025073-017-504：试剂容器缺标签。
27. 2025073-018-317：室内饮食。
28. 2025073-019-202：容器敞口，容器缺标签。
29. 2025073-020-206：接线板置地。
30. 2025073-021-225：接线板置地。
31. 2025073-022-212：未见烘箱有显著的操作规程。烘箱上放杂物。
32. 2025073-023-港建楼E201：室内饮食。
33. 2025073-024-港建楼E207：气体报警器未开机。
34. 2025073-025-港建楼E206：室内饮食。
35. **土木院**
36. 2025074-001-103：接线板未有效固定。
37. 2025074-002-102：试剂无标签。
38. 2025074-003-102：接线板未有效固定。
39. 2025074-004-102：实验室内不能穿拖鞋。
40. 2025074-005-105：矿泉水没有盖上，另外矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。
41. 2025074-006-110：试剂无标签。
42. 2025074-007-110：气瓶没有使用状态，室内气瓶无报警装置。
43. 2025074-008-107：标签不符合规范。
44. 2025074-009-111：接线板落地。
45. 2025074-010-116：实验室内禁止饮食。
46. 2025074-011-116：接线板未有效固定、落地。
47. 2025074-012-210：试剂无标签。
48. 2025074-013-210：不在实验室睡觉，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟。
49. 2025074-014-215：垃圾未清。
50. 2025074-015-215：实验室内禁止饮食。
51. 2025074-016-215：接线板未有效固定。
52. 2025074-017-结构107：接线板未有效固定。
53. 2025074-018-结构107：实验室内禁止饮食。
54. 2025074-019-结构107：特种设备缺安全管理和作业人员证。
55. 2025074-020-结构107：在用起重机械至少每月进行1 次日常维护保养和自行检查，并做记录。
56. 2025074-021-结构107：实验废弃物及时清理。
57. **港航院**
58. 2025075-001-港建楼E111：危废区缺规范标识，未设置废液暂存器具。
59. 2025075-002-E111：喷淋洗眼装置被杂物阻挡，不便使用，且未定期维护。
60. 2025075-003-F101：试剂容器无标签。
61. 2025075-004-F101：喷淋洗眼装置被杂物阻挡，不便使用，且未定期维护。
62. 2025075-005-F101：物品杂乱。
63. 2025075-006-F102：接线板老旧。
64. 2025075-007-F102：试剂容器无标签。
65. 2025075-008-F102：喷淋洗眼装置未定期维护。
66. **环境院**
67. 2025076-001-B225：灭火器需每月点检。
68. 2025076-002-B225：保持洗眼器洁净、防污盖板常盖，检查水压，每月点检。
69. 2025076-003-B225：实验室禁止饮食。
70. 2025076-004-B225：氧气瓶未有效固定，无状态标识，气瓶帽未拧紧。
71. 2025076-005-B225：减压阀及时更换。
72. 2025076-006-B341：保持洗眼器洁净、防污盖板常盖，检查水压，每月点检。试剂无标签。
73. 2025076-007-B341：易燃危化品藏于角落。
74. 2025076-008-B341：气瓶未有效固定。
75. 2025076-009-B341：化学品倾倒放置。
76. 2025076-010-B341：试剂标签不规范。
77. 2025076-011-B341：不使用旧国标及老旧插线板。
78. 2025076-012-B341：气瓶未有效固定，状态标识不正确。
79. 2025076-013-B341：气体空瓶及时清运。
80. 2025076-014-B341：试剂无标签。
81. 2025076-015-D201：气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。
82. 2025076-016-D302：液氮存放不规范。
83. 2025076-017-D302：窒息性气体存量超标。气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。
84. 2025076-018-D303:接线板串接供电，且未有效固定。
85. 2025076-019-D303:龙头漏水。
86. 2025076-20-D303: 试剂无标签。
87. 2025076-21-D303: 危废及时清理。
88. 2025076-22-D304: 杂物遮挡消防通道。
89. 2025076-23-D304: 设备遮挡配电箱。
90. 2025076-24-D304: 危废及时清理。
91. 2025076-25-D306: 气瓶未有效固定，缺警戒线及警示标志。
92. 2025076-26-D306: 实验台架无挡板不得存放化学试剂。
93. 2025076-27-D401: 气瓶未有效固定，缺警戒线及警示标志。
94. 2025076-28-D402: 试剂标签不规范，挥发性试剂敞口放置。
95. 2025076-29-D402: 试剂标签不规范，试剂无标签。
96. 2025076-30-D402: 试剂无标签。
97. 2025076-31-D402: 气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。有可燃气体的实验室不设吊顶。
98. 2025076-32-D402: 实验室环境应卫生整洁。
99. 2025076-33-D407: 冰箱未张贴试剂清单。
100. 2025076-34-D407: 电源插头及时拔出。
101. 2025076-35-D407: 烘箱周围不得存放易燃物。13.4.4缺警示标识和操作规程。
102. 2025076-36-D407: 试剂倒放。
103. 2025076-37-E111: 气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志.实验室环境应卫生整洁。
104. 2025076-38-E111: 气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。气瓶上挂杂物。
105. 2025076-39-E111: 无水乙醇随意放置。
106. 2025076-40-E111: 龙头漏水。
107. 2025076-41-E201: 试剂无标签。
108. 2025076-42-E201: 实验台架无挡板不得存放化学试剂。
109. 2025076-43-E205: 试剂存放不规范。
110. **海洋院**
111. 2025077-001-115：实验室内禁止饮食。
112. 2025077-002-115：接线板不能置地。
113. 2025077-003-115：室内气瓶无气体报警装置。
114. 2025077-004-114：实验室内禁止饮食。
115. 2025077-005-114：矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。
116. 2025077-006-112：实验室内禁止饮食。
117. 2025077-007-112：试剂无标签。
118. 2025077-008-112：危废区无警示标识。
119. 2025077-009-112：未知浓度易制爆溶液随意置于冰箱内。
120. 2025077-010-112：易制爆危化品台账上缺签名，不能用同上二字。
121. 2025077-011-110：实验室物品摆放杂乱。
122. 2025077-012-110：试剂无标签。
123. 2025077-013-110：室内气瓶无气体报警装置。
124. 2025077-014-110：冲眼装置未按月检查。
125. 2025077-015-110：易制爆危化品台账上缺签名。
126. 2025077-016-110：试剂标签污损；试剂无标签。
127. 2025077-017-110：酒精喷雾闪点低，静电等情况下容易引发火灾。
128. 2025077-018-204：冲眼装置未按月检查。
129. 2025077-019-208：实验室内禁止饮食。
130. 2025077-020-208：室内气瓶无气体报警装置。
131. 2025077-021-208：试剂无标签。
132. 2025077-022-208：废液未及时处置。
133. 2025077-023-302：实验室内禁止饮食。
134. 2025077-024-302：实验室内物品摆放杂乱。
135. 2025077-025-302：接线板不能置地。
136. 2025077-026-302：矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。
137. 2025077-027-211：配电箱门未关。配电箱前不应有物品遮挡，并要方便操作。
138. 2025077-028-211：矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。
139. 2025077-029-211：试剂无标签。
140. 2025077-030-211：接线板未有效固定。
141. 2025077-031-211：室内气瓶无气体报警装置。
142. 2025077-032-211：实验室内不能穿拖鞋。
143. 2025077-033-213：实验室内禁止饮食。
144. 2025077-034-213：危化品台账无签名。
145. 2025077-035-215：易制爆危化品试剂柜未按规定锁好。
146. 2025077-036-215：易制毒易制爆危化品台账上缺管理员签名。
147. 2025077-037-215：实验室内禁止饮食。
148. 2025077-038-215：冲眼装置未按月检查。
149. **国重室**
150. 2025078-001-203：使用旧国标接线板，接线板落地。