1. **电气与动力工程学院**
2. 2025017-001-101:插线板未有效固定
3. 2025017-002-101:消防器材无点检记录

**2.海洋学院**

（1）2025018-001-110：易燃易爆品未按规定存放。

（2）2025018-002-110：试剂无标签。

（3）2025018-003-110：实验室危险废物收集容器上未粘贴危险废物信息标签、警示标识。

（4）2025018-004-110：化学品标签脱落、模糊、腐蚀后未及时补上；部分试剂过期。

（5）2025018-005-112：实验室环境应整洁卫生有序；试剂无标签。

（6）2025018-006-112：不得在实验室内饮食。

（7）2025018-007-112：不使用饮料瓶存放试剂，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签；使用旧国标插线板，且未有效固定。

（8）2025018-008-112：不使用破损玻璃器皿。

（9）2025018-009-112：沾染类废弃物未规范收集。

（10）2025018-010-112：加热设备周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，设置警戒线。

（11）2025018-011-112：未张贴最新版危废标签。

（12）2025018-012-112：急救药品部分过期。

（13）2025018-013-211：未张贴最新版危废标签。

（14）2025018-014-211：压力气瓶未有效固定、无氧气报警器、无气瓶帽。

（15）2025018-015-211：喷淋头下方有障碍物；检查记录不全。

（16）2025018-016-213：用电不规范，不宜使用旧国标插线板，且插线板未有效固定。

（17）2025018-017-213：压力气瓶无状态标识、有倾倒隐患。

**3.环境学院**

（1）2025019-001-223：检查时无人值守，未能检查。

（2）2025019-002-205：高温设备散热空间被遮挡，且有易燃物。

（3）2025019-003-203：插线板老旧、插线板未有效固定；台面物品摆放杂乱。

（4）2025019-004-204-1：安全出口阻挡。

（5）2024103-005-302：药品过期。

（6）2025019-006-302：灭火器无点检记录。

（7）2025019-007-302：存在多条气体管路，应有清晰的标识。

（8）2025019-008-306：饮料瓶存放试剂或样品时未撕去原包装。

（9）2025019-009-306：高温加热设备上不应放置温度控制器。控制器应放置在工作台上，且控制器与电炉之间的距离不应小于0.5米。

（10）2025019-010-402：加热设备周边醒目位置未张贴高温警示标志，没有必要的防护措施，未张贴有安全操作规程、警示标志。。

（11）2025019-011-402：插线板未有效固定。

（12）2025019-012-403：化学品应有序分类存放，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。。

（13）2025019-013-403：存在多条气体管路，应有清晰的标识。

（14）2025019-014-403：危废标识不规范。

**4.水利水电学院**

（1）2025020-001-210：实验室物品摆放杂乱。

（2）2025020-002-317：实验室物品摆放杂乱。

（3）2025020-003-007：实验室物品摆放杂乱、插线板为有效固定、卫生差。