（1）2025023-001-101：实验室环境应整洁卫生有序。

（2）2025023-002-101：不得在实验室内饮食，烧煮。

（3）2025023-003-101：易燃品、危险化学品未按规定存放。

（4）2025023-004-101：配电箱无警示标志。

（5）2025023-005-102：实验室环境应整洁卫生有序，不宜堆放易燃物。

（6）2025023-006-102：试剂存储标签应显著、完整、清晰。

（7）2025023-007-103：配电箱未关闭，无警示标志。

（8）2025023-008-103：实验室环境不够整洁卫生有序，不宜堆放易燃物。

（9）2025023-009-103：易燃易爆品未按规定存放。

（10）2025023-010-103：禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面，使用旧国标接线板。

（11）2025023-011-103：实验沾染物未按照规范分类收集，及时处理。

（12）2025023-012-104：配电箱未关闭，无警示标志。

（13）2025023-013-104：使用旧国标接线板，接线板不宜直接置于地面。

（14）2025023-014-116：实验室环境应整洁卫生有序，不宜堆放易燃物。

（15）2025023-015-116：配电箱无警示标志。

（16）2025023-016-116：使用旧国标接线板，接线板不宜直接置于地面。

（17）2025023-017-116：试剂应按照规范储存，易燃试剂储存于防爆柜内。

（18）2025023-018-116：化学品存放不规范，随意放置。

（19）2025023-019-116：灭火器无点检记录。

（20）2025023-020-116：急救药品保存不当且过期。

（21）2025023-021-C100：实验室环境应整洁卫生有序，不宜堆放易燃物。

（22）2025023-022-C100：接线板使用不规范，须有效固定，接线板不宜直接置于地面。

（23）2025023-023-C100：沾染类废弃物应规范收集，不能与生活垃圾混放。

（24）2025023-024-C100：配电箱未关闭，无警示标志，且周围不宜有加热设备。

（25）2025023-025-C100：试剂标签不规范，不使用饮料瓶存放试剂，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。

（26）2025023-026-C100：化学废弃物暂存区设置不当，无标识，周围不能有加热设备。

（27）2025023-027-C100：高温设备无警示标识，无操作规程。

（28）2025023-028-C100：气瓶无状态标识，窒息性气体未配备通风装置，无氧含量报警器。

（29）2025023-029-201：灭火器指针位置异常，喷管未安装，未点检。

（30）2025023-030-203：灭火器指针位置异常，未点检。

（31）2025023-031-204：信息牌与实际不符，未见水基灭火器、沙箱、二氧化碳灭火器、喷淋装置、洗眼器。

（32）2025023-032-204：药品过期。

（33）2025023-033-204：易制爆储存柜通风口未打开、未接地、无警戒线，缺试剂清单。

（34）2025023-034-204：确认烧杯中是否为锂粉，如是则为易制爆品漏管失控。

试剂无标签或标签不规范。

（35）2025023-035-204：试剂无标签。

（36）2025023-036-204：实验室禁止饮食。

（37）2025023-037-204：危险废物未注明信息，用贴有原试剂标签的试剂桶盛装废液且未注明废物信息，危险废物未放置于暂存区。

（38）2025023-038-204：试剂叠放倒放。试剂无标签。

（39）2025023-039-204：杂物遮挡配电箱。

（40）2025023-040-204：易燃试剂应储存于防爆柜中。

（41）2025023-041-218：通风柜不用于储存试剂。试剂无标签或标签不规范。

（42）2025023-042-218：配电箱遮挡，无警示标志。化学品应有专用存放空间并科学有序存放。  
（43）2025023-043-218：实验室禁止饮食。

（44）2025023-044-218：试剂无标签或标签不规范。

（45）2025023-045-218：化学品存放位置过高，试剂不倒放。

（46）2025023-046-218：烘箱周围不放置易燃易爆物品（柴油发电机），留有充足散热空间。烘箱缺警戒线、警示标志、操作规程。

（47）2025023-047-218：气体应远离热源、合理固定，缺状态标识，缺氧含量报警器。实验气体应保持最小存量。气体管路应有明确的成分与流向标识。

（48）2025023-048-302：不使用食品容器承装试剂，确需使用的，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。

（49）2025023-049-302：实验室不使用旧国标插线板。

（50）2025023-050-305：实验室不使用旧国标插线板。

（51）2025023-051-307：实验室不使用旧国标插线板。

（52）2025023-052-307：配电箱门未关，无警示标志。

（53）2025023-053-308：配电箱门未关。

（54）2025023-054-308：实验室不使用旧国标插线板，插线板置于易燃物上。

（55）2025023-055-309：实验室不使用旧国标插线板。

（56）2025023-056-309：易燃易爆品应合理存放，远离其他危险源（激光）。

（57）2025023-057-317：配电箱门未关，无警示标志。

（58）2025023-058-318：化学品应有专用存放空间并科学有序存放。试剂无标签。

（59）2025023-059-318：实验室卫生应整洁有序，不在实验室饮食。化学品应有专用存放空间并科学有序存放，易燃易爆品合理存放。

（60）2025023-060-318：插线板串接、置地，使用了旧国标插线板。

（61）2025023-061-701：实验人员不了解实验室内部重要风险源情况，重要风险源实验室设置了人员生活学习区。信息牌与实际不符，未见沙箱、二氧化碳灭火器。

（62）2025023-062-701：杂物距离配电箱过近。实验室环境应卫生整洁有序。

（63）2025023-063-701：灭火器未点检。

（64）2025023-064-701：烘箱不置于可燃物台面，周围不放置易燃易爆物品，留有散热空间。缺警戒线、缺警示标识、缺操作规程。

（65）2025023-065-701：气体应远离热源，有效固定。窒息性气体应配备氧含量报警器。

（66）2025023-066-701：高温设备周围不能有气瓶。缺警戒线、缺警示标识、缺操作规程。

（67）2025023-067-701：液氮存放位置不合理。液氮无明显标识。

（68）2025023-068-701：用电不规范。

（69）2025023-069-701：试剂无标签。

（70）2025023-070-701：管制品应合理有序存放，易制爆品不存于PP柜中。

（71）2025023-071-701：化学品存放位置过高。

（72）2025023-072-701：易制爆柜无清单，未接地、通风口未打开。

（73）2025023-073-707：配电箱门未关。

（74）2025023-074-707：通风设施不做储物空间。

（75）2025023-075-707：龙头漏水。

（76）2025023-076-707：实验室禁止饮食。

（77）2025023-077-707：实验室环境应卫生整洁有序。

（78）2025023-078-707：插线板置地，不使用旧国标插线板。

（79）2025023-079-707：试剂、易燃易爆品应合理有序存放，并注意互为禁忌试剂不混放。不使用饮料瓶盛装试剂，试剂无标签。

（80）2025023-080-707：废弃物应规范回收。

（81）2025023-081-707：配电箱遮挡，周围杂物设备安全距离不足。

（82）2025023-082-708：实验室信息牌与实际不符，危化品存量超标。

（83）2025023-083-708：杂物遮挡配电箱，易燃品未与配电箱保持安全距离。

（84）2025023-084-708：实验室不饮食，实验室不设生活区。

（85）2025023-085-708：配电箱旁存放大量易燃试剂。

（86）2025023-086-708：试剂应合理有序存放，无挡板台架不存放试剂。试剂总量接近超标，易燃试剂总量超标。

（87）2025023-087-708：试剂无标签或标签不规范。

（88）2025023-088-708：实验室废物未按规范处理。

（89）2025023-089-708：灭火器未点检。

（90）2025023-090-708：危废暂存区缺防渗漏措施，点位设置不合理，周围存有大量易燃试剂与杂物。

（91）2025023-091-708：实验室不使用旧国标插线板。

（92）2025023-092-708：烘箱不置于可燃物台面，周围不放置易燃易爆物品，留有散热空间。缺警戒线、缺警示标识、缺操作规程。