（1）2025022-001-111：实验室环境应整洁卫生有序。

（2）2025022-002-111：配电箱门未关闭，插线板使用不规范。

（3） 2025022-003-111：紫外线设备缺警示标志、操作规程、警戒线。

（4）2025022-004-111：沾染类废弃物应规范收集。

（5）2025022-005-111：应急药品过期。

（6）2025022-006-114：实验室环境应整洁卫生有序，不宜存放过多易燃物。

（7）2025022-007-114：化学废弃物暂存区设置不当，无标识，沾染类废弃物应规范收集。

（8）2025022-008-114：试剂应按照规范储存，分类存放，固液分开。

（9）2025022-009-114：试剂标签不规范，不使用饮料瓶存放试剂，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。

（10）2025022-010-114：应急喷淋与洗眼装置应定期检查。

（11）2025022-011-115：插线板使用不规范。

（12）2025022-012-115：试剂应按照规范储存。

（13）2025022-013-115：实验废弃物应按照规范分类收集，及时处理。

（14）2025022-014-125：实验室环境应整洁卫生有序。

（15）2025022-015-125：试剂应按照规范分类储存。

（16）2025022-016-125：气体存放超量，窒息性气体未配备通风装置，无氧含量报警器；9.6.2 气体阀门损坏。

（17）2025022-017-125：灭火器缺少点检记录，并确保在有效期内。

（18）2025022-018-401：高温设备无警示标识，无操作规程。高温设备周围不得放置易燃品和化学品。

（19）2025022-019-401：实验室环境应整洁卫生有序。

（20）2025022-020-401：管制品储存区无警戒线，周围放置杂物，且无药品清单。

（21）2025022-021-401：试剂应按照规范储存，分类存放，固液分开，不得叠放。

（22）2025022-023-401：试剂标签不规范。

（23）2025022-023-401：易燃易爆品超量且未按规定存放。

（24）2025022-024-401：灭火器过期。

（25）2025022-025-401：插线板使用不规范。

（26）2025022-026-401：化学废弃物暂存区设置不当，无标识。

（27）2025022-027-402：易燃易爆品超量且未按规定存放。

（28）2025022-028-402：试剂应按照规范储存。

（29）2025022-029-402：管制品储存区设置不当，且无药品清单。

（30）2025022-030-402：冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封。

（31）2025022-031-402：试剂标签不规范，且样品应妥善存放。

（32）2025022-032-402： 灭火器过期。

（33）2025022-033-402：化学废弃物暂存区设置不当，周围不能有加热设备。

（34）2025022-034-402：实验室环境应整洁卫生有序。

（35）2025022-035-403：灭火器过期，缺少点检记录。

（36）2025022-036-403：实验冰箱内不得放置非实验用食品、药品，存放的物品须标识明确。

（37）2025022-037-403：易燃品超量且未按规定存放。

（38）2025022-038-403：化学废弃物暂存区标识错误，危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。

（39）2025022-039-403：高温设备无警示标识，无操作规程。

（40）2025022-040-403：不在实验室饮食、烧煮，不能在实验室睡觉。

（41）2025022-041-403：试剂标签不规范，且样品应妥善存放。

（42）2025022-042-403：实验室环境应整洁卫生有序。

（43）2025022-043-403：气瓶未采取有效固定措施，无状态标识，无报警装置。

（44）2025022-044-403：使用旧国标插线板。

（45）2025022-045-403：管理类化学品应储存规范，台账清晰。

（46）2025022-046-404：高温设备无警示标识，且上方不宜放置物品。

（47）2025022-047-405：易燃品超量且未按规定存放。

（48）2025022-048-406：易燃品未按规定存放。

（49）2025022-049-406：化学废弃物暂存区设置不当，危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识，试剂空瓶应妥善回收。

（50）2025022-050-406：试剂应按照规范分类储存。

（51）2025022-051-406：试剂标签不规范，且样品应妥善存放。

（52）2025022-052-407：实验室环境应整洁卫生有序。

（53）2025022-053-407：试剂应按照规范分类储存。

（54）2025022-054-407：易燃品未按规定存放。

（55）2025022-055-407：气瓶存放位置不当，无报警装置。

（56）2025022-056-407：化学废弃物暂存区设置不当，无警戒线，危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。

（57）2025022-057-407： 灭火器缺少点检记录。

（58）2025022-058-407：高温设备未留有足够的散热空间，无警示标识，且不宜靠近配电箱。

（59）2025022-059-407：插线板使用不规范。

（60）2025022-060-410：实验室环境应整洁卫生有序。

（61）2025022-061-410：管制品储存区设置不当，周围不宜有加热设备。

（62）2025022-062-410：危废暂存区不能放置其他试剂，危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。

（63）2025022-063-410：插线板使用不规范，大功率仪器应使用专用插座。

（64）2025022-064-410：试剂无标签/标签不规范，不使用饮料瓶存放试剂，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。

（65）2025022-065-410：试剂应按照规范分类储存。

（66）2025022-066-410：沾染类废弃物应规范收集。

（67）2025022-067-410：易燃品未按规定存放。

（68）2025022-068-410：高温设备未留有足够的散热空间，无警示标识，周围不得堆放易燃物。

（69）2025022-069-411：实验室环境应整洁卫生有序。

（70）2025022-070-418：实验室环境应整洁卫生有序。

（71）2025022-071-418：沾染类废弃物、试剂空瓶应规范收集。

（72）2025022-072-418： 插线板使用不规范，电源开关漏电未及时修理。

（73）2025022-073-418：试剂应按照规范分类储存。

（74）2025022-074-418：易燃品未按规定存放。

（75）2025022-075-418：试剂无标签/标签不规范，不使用饮料瓶存放试剂，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。

（76）2025022-076-501：信息牌颜色分级与实际不符。

（77）2025022-077-501：配电箱门未关，缺警示标志，插线板置地，使用了旧国标插线板。

（78）2025022-078-501：危废应规范收集。

（79）2025022-079-501：试剂应科学有序存放，有专用存放空间，不叠放，注意互为禁忌试剂不混放，易燃试剂存量临近超标限制。

（80）2025022-080-502：信息牌颜色分级与实际不符。

（81）2025022-081-502：实验室环境应卫生整洁有序，实验室禁止饮食。

（82）2025022-082-502：插线板置地，实验室不使用旧国标插线板。

（83）2025022-083-502：化学品应科学有序存放。

（84）2025022-084-502：试剂无标签或标签不规范。

（85）2025022-085-502：废弃物应按规范收集。

（86）2025022-086-502：加热设备不置于可燃物台面，周围及顶部不放置易燃易爆物品，留有散热空间。缺警戒线、缺警示标识、缺操作规程。

（87）2025022-087-502：遮挡逃生通道。配电箱门未关，杂物遮挡，缺警示标志，周围不存放危险化学品、高温设备，插座不至于高温设备上。危险化学品管制品存放位置不合理，缺警戒线，未与高温设备、配电箱保持安全距离，防爆柜通风口未打开，未接地。气瓶未有效固定。窒息性气体缺氧含量报警器。加热设备不置于危险化学品储存柜上，周围及顶部不放置易燃易爆物品，留有散热空间。缺警戒线、缺警示标识、缺操作规程。

（88）2025022-088-503：信息牌颜色分级与实际不符。

（89）2025022-089-503：实验室环境应卫生整洁有序，不做休息室。

（90）2025022-090-503：试剂应科学有序存放。

（91）2025022-091-504：信息牌颜色分级与实际不符。

（92）2025022-092-504：试剂应科学有序存放，试剂包装已破损。

（93）2025022-093-504：实验室不使用旧国标插线板。

（94）2025022-094-505：实验室环境应卫生整洁有序，禁止饮食。

（95）2025022-095-505：废弃物应按规范处置。

（96）2025022-096-505：用电不规范，插线板置地。

（97）2025022-097-507：信息牌内容与实际不符。

（98）2025022-098-507：实验室环境应卫生整洁有序，禁止饮食。

（99）2025022-099-507：加热设备周围及顶部不放置易燃物品，留有散热空间。

13.4.4缺警戒线、缺警示标识、缺操作规程。

（100）2025022-100-507：化学品应科学有序存放。

（101）2025022-101-508：试剂无标签或标签不规范。

（102）2025022-102-510：实验室环境应卫生整洁有序，禁止饮食。

（103）2025022-103-510：试剂无标签或标签不规范。

（104）2025022-104-512：信息牌内容与实际不符，未见干粉灭火器、沙箱、喷淋。

（105）2025022-105-512：洗眼器不能正常使用。洗眼器未维护、未点检。

（106）2025022-106-512：冰箱超期服役,如超期使用须经审批。

（107）2025022-107-512：试剂应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放。化学品总量临近超标，易燃易爆品存量超标。化学品标签应显著、完整、清晰。

（108）2025022-108-512：试剂无标签或标签不规范

（109）2025022-109-512：灭火器未点检。

（110）2025022-110-512：实验室环境应卫生整洁有序。

（111）2025022-111-512：加热设备周围存放大量易燃试剂。缺警戒线、缺警示标识、缺操作规程。

（112）2025022-112-512：危险废物暂存区放置杂物。

（113）2025022-113-520：实验室环境应卫生整洁有序。

（114）2025022-114-520：灭火器未点检，灭火器失效。

（115）2025022-115-520：试剂应科学有序存放，注意互为禁忌试剂不混放，不叠放、倒放。危险废物应按规范收集存放。